Příloha č. 3

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„Dodávka pneumaticky poháněné pumpy“

Předmětem specifikace je dodávka kompletního zařízení pro stlačování technických plynů (primárně dusíku a vodíku), které bude použito jako vybavení laboratoře nebo jiného prostoru k tomu určenému. Zařízení bude sloužit pro zkoušení vodíkového potrubí a dalších souvisejících komponent.

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Do prázdné kolonky účastník doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

| Parametr | Minimální požadavek vyhlašovatele stanovený zadávací dokumentací | Nabízená hodnota parametru, případně vepište „ano“ či „ne“ |
| --- | --- | --- |
| Minimální vstupní tlak technického plynu (N2 a H2) | max. 35 bar |  |
| Výstupní tlak technického plynu (N2 a H2) | min. 1000 bar |  |
| Požadovaný průtok N2 při vstupním tlaku 35 bar a výstupní tlaku 1000 bar | min. 13 kg/h |  |
| Požadovaný průtok H2 při vstupním tlaku 35 bar a výstupní tlaku 1000 bar | min. 1 kg/h |  |
| Hnací médium | stlačený vzduch; max 10 bar |  |
| Procesní připojení – vstup technického plynu (N2 a H2) | ½“ Swagelok (kompresní šroubení) |  |
| Procesní připojení – výstup technického plynu (N2 a H2) | 3/8“ Cone & Thread |  |
| Pojistné a bezpečnostní tlakové ventily – jistící stlačovaný plyn i hnací médium | ANO |  |
| Počet kompresních úrovní | max. 3 stupně |  |
| Po každé kompresní úrovni mít instalované chlazení stlačovaného plynu | ANO |  |
| Zařízení je integrováno do jednoho celku | ANO |  |
| Zařízení lze transportovat jako jeden celek | ANO |  |
| Rozsah teploty stlačovaného plynu | min. od -10 °C do +40 °C |  |
| Maximální hmotnost systému včetně příslušenství | max. 600 kg |  |
| Zástavbové rozměry (délka x šířka x výška) | max. 2000x2000x2300mm |  |
| Regulace výstupního tlaku v celém pracovním rozsahu s přesností alespoň ± 10 bar. | ANO |  |
| Transportovatelnost zařízení jako celku | ANO |  |
| Kompatibilita zařízení s technickými plyny – vodík a dusík | ANO |  |

Hodnotící kritéria

Níže uvedené parametry jsou předmětem hodnocení. Do níže uvedené tabulky účastník uvede, zda v rámci nabízí dané funkcionality.

| Funkcionalita |  | Nabídka účastníka |
| --- | --- | --- |
| Možnost odebírat vodík na jiné tlakové úrovni než maximální – z každého kaskádního stupně separátně. | ANO/NE |  |